January 20, 2004

- DR Temperature

| T (mK) | M.C. Calib. Resistor (Ohm) | Sample Holder Resistor (Ohm) | T (mK) | M.C. Calib. Resistor (Ohm) | Sample Holder Resistor (Ohm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ± 0.5 | 34600 | 48000 | 520 | 264 | 2518 |
| 12.2 ± 0.5 | 22300 | 39000 | 540 | 258 |  |
| 15.4 ± 0.5 | 15000 | 34000 | 560 | 253 |  |
| 16.6 ± 0.5 | 12930 | 30000 | 580 | 249 |  |
| 20 | 10782 | 28000 | 600 | 244 |  |
| 25 | 6344 |  | 620 | 240 |  |
| 30 | 4494 | 17980 | 640 | 236 |  |
| 35 | 3517 |  | 660 | 232 |  |
| 40 | 2914 | 14490 | 680 | 229 |  |
| 45 | 2498 |  | 700 | 225 |  |
| 50 | 2188 | 12200 | 720 | 222 |  |
| 55 | 1943 |  | 740 | 219 |  |
| 60 | 1745 |  | 760 | 216 |  |
| 65 | 1583 |  | 780 | 214 |  |
| 70 | 1448 | 9455 | 800 | 211 |  |
| 75 | 1334 |  | 820 | 209 |  |
| 80 | 1237 |  | 840 | 206 |  |
| 85 | 1153 |  | 860 | 204 |  |
| 90 | 1080 | 7800 | 880 | 202 |  |
| 95 | 1017 |  | 900 | 200 |  |
| 100 | 960 | 7168 | 920 | 198 |  |
| 120 | 791 |  | 940 | 196 |  |
| 140 | 678 |  | 960 | 194 |  |
| 160 | 598 |  | 980 | 192 |  |
| 180 | 539 |  | 1000 | 190 | 1833 |
| 200 | 494 | 4380 | 1200 | 176 |  |
| 220 | 459 |  | 1400 | 166 |  |
| 240 | 430 |  | 1600 | 157 |  |
| 260 | 406 |  | 1800 | 151 |  |
| 280 | 385 |  | 2000 | 146 |  |
| 300 | 368 |  | 2200 | 141 |  |
| 320 | 353 |  | 2400 | 137 |  |
| 340 | 339 |  | 2600 | 134 |  |
| 360 | 327 |  | 2800 | 131 |  |
| 380 | 317 |  | 3000 | 129 |  |
| 400 | 307 | 2900 | 3200 | 126 |  |
| 420 | 298 |  | 3400 | 124 |  |
| 440 | 290 |  | 3600 | 123 |  |
| 460 | 283 | 2680 | 3800 | 121 |  |
| 480 | 276 |  | 4000 | 119 |  |
| 500 | 270 |  | 4250 | 118 |  |

| T (K) | M.C. Calib. Resistor (Ohm) | T (K) | M.C. Calib. Resistor (Ohm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190.0 | 13 | 97.7 |
| 2 | 146.0 | 14 |  |
| 3 | 129.0 | 15 | 96.0 |
| 4 | 119.0 | 20 | 92.5 |
| 5 | 114.3 | 30 | 88.4 |
| 6 | 110.4 | 40 | 85.9 |
| 7 | 107.6 | 48 | 84.6 |
| 8 | 105.5 |  |  |
| 9 | 103.8 |  |  |
| 10 | 102.1 |  |  |
| 11 | 100.4 |  |  |
| 12 | 98.9 |  |  |